# 询价通知书

项目名称：微电脑采液控制器

采 购 人：重庆市血液中心

# 重庆市血液中心 制

二0二三年三月

## 第一篇  询价采购邀请函书

重庆市血液中心对“微电脑采液控制器”进行询价采购，欢迎有资格的供应商参加竞标。

1、采购内容：详见第三篇。

2、联系办法：

（1）采购人： 重庆市血液中心

联系人：程老师

电话：  023-63532032

地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号

## 第二篇  供应商须知

### 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、供应商资质

参与报价的供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，简称供应商。合格的供应商应符合下列条件：

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、供应商只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》（详见附件），即可替代以上材料。

### 三、询价通知书

1、询价通知书由询价采购邀请书、供应商须知、采购项目名称数量及技术要求、服务要求和响应文件格式要求五部分组成。

2、我中心对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。

3、询价通知书的解释

供应商如对询价通知书有疑问，必须以书面形式在报价截止时间一个工作日前向重庆市血液中心要求澄清，重庆市血液中心可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价通知书，即供供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

### 四、响应文件要求

1、响应文件为纸质件，详见第五章询价采购响应文件格式要求。

2、提交响应文件的份数和签署

（1）响应文件为纸质件一份。

（2）响应文件的每一页均应由供应商法定代表人或其授权代表签名并盖公章。

五、递交响应文件时间，地点及要求

1、递交响应文件时间：

响应供应商必须在2023年4月6日（星期四）上午12:00前，将响应文件送（或邮寄）至重庆市血液中心（邮寄地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号 重庆市血液中心 采购办鲁老师 18696668121）。

2、响应供应商制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的视为无效投标处理。

3、联系方式：

采购人： 重庆市血液中心

联系人： 程老师

电  话： 023-63532032

地  址： 重庆市九龙坡区华福大道北段21号（重庆市血液中心）

### 六、其它有关规定

1、凡有意参加询价项目的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市血液中心官网上下载查询本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查询与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。（https://www.ccbc.org.cn/html/xxzx/cgxx/）

2、无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

### 七、响应报价

1、本项目投标报价为一次性报价，以中标供应商填制的《明细报价表》（供应商编制响应文件要求）中的投标报价为准，中标供应商应严格按照采购文件投标报价要求进行填报。

2、本项目采用总价包干的承包方式，中标供应商的投标报价金额包括：本项目所有货物的供货、运输、安装费、装卸费、税金、利润及风险等一切费用。采购单位不再为此向中标供应商支付其它任何费用，除非合同中另有规定的除外。

3、中标供应商对本项目的投标报价，应根据市场价格以及企业自身的实力，自主报价。因投标报价估计不足或市场材料价格波动，一律由中标供应商自行负责，采购人不承担价差补偿。

### 八、评审办法

1、评审标准

本项目供应商的响应文件不得有任一项应答低于询价通知书要求，否则将为无效报价。

2、成交原则

采购人根据商品技术参数和售后服务等均能满足询价通知书实质性要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。其中，报价最低的供应商为中标供应商。

3、供应商或其响应文件发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（1）无主要的有效资格证明文件。

（2）响应文件不按规定的格式、内容填写或不按规定格式签字、盖章。

（3）响应文件的内容不满足商务或技术要求。

（4）供应商的报价超过采购预算。

（5）出现多个报价或响应方案。

（6）不符合本询价文件第二篇第一条“供应商资质”要求的内容。

（7）采购的货物属于协议货物，单价高于限定的协议价格的。

（8）供应商未在规定时间内，按照询价文件要求提交完整的纸质证明材料的。

（9）响应文件含有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（10）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的。

4、出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

### 九、成交通知

1、采购人从成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

2、评审结束后重庆市血液中心将在官网发出正式采购结果公告（https://www.ccbc.org.cn/html/xxzx/cgxx/）。

3、采购结果公告将作为签订合同的依据。

4、签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物或服务作局部调整或变更数量，但需经双方共同认定。

### 十、签订合同

1、采购人与中标供应商应当在成交公告发出之日起15日内签订合同。

2、询价通知书、中标供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如中标供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将取消其中标资格。

### 十一、其他有关规定

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 3、本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市血液中心官网（https://www.ccbc.org.cn/html/xxzx/cgxx/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

4、超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

5、询价费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目的所有费用均应由供应商自行承担。

6、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 第三篇  采购项目名称、数量及技术要求

### 一、采购需求

| 商品名称 | 数量 | 采购预算（万元） | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微电脑采液控制器 | 10 | 5 | 财政资金 |

### 参数要求

1、★采 液 量：50～1000ml

2、液体比重：1.05g/ml

3、分 度 值：2ml 或 2g

4、摇摆角度：13°±2°

5、摇摆频率：30±2次／分

6、电    源：AC220V   50Hz

7、输入功率：≤40W

8、工作环境：0℃～40℃室内

9、★独立【计时】按键，计时准确，采液时间独立显示，直观、明了

10、★采用模块电源，外观小巧，携带轻便，适用于流动采血

11、★通过面板操作，即可进行称量校正，方便又快捷

12、大容量托盘，更适合用户进行多连袋、大量程的采液

13、★托盘采用磁性连接，装卸方便，易于清洁

14、★具有扣皮瞬间摇摆停顿、接近采液量时摇摆自动停止、下一袋开始采血自动恢复摇摆，减少了摇晃对采液量的影响，提高了采液的准确性

15、★计量单位ml、g可一键转换

16、报    警：自动声光报警，当采液量达到预定值时，有声、光双重报警提示

17、采液控制量(ml)：100、200、300、400

18、★外形尺寸(mm)：170×275×150   (宽×深×高)

19、重    量： 2.0kg

20、★计时报警： 200ml   5分钟后声光报警     7分钟后声光急促报警

300ml   7分钟后声光报警    10分钟后声光急促报警

400ml  10分钟后声光报警    13分钟后声光急促报警

## 第四篇   服务要求

### 一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

采购合同签订之日起10日内交货。

（二）交货地点

采购人指定地点：

（三）验收方式

1、验收项目包括：数量、外观、质量、性能、备件备品、装箱单、生产厂家销售授权书等资料及包装；所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为全新原产地原厂生产合格产品，同时必须有明确的生产厂商和有效销售授权书。

2、按照国家及行业相关标准由采购人在收货时进行验收（按合同有关条款执行），如验收时货物达不到规定要求，对采购人工作造成影响的，中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

3、货物到达现场后，中标供应商应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

4、 中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。

5、中标供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

5.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

5.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

5.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

5.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

6、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

7、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

8、采购人需要制造商对中标供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

9、产品包装材料归采购人所有。

### 二、质量保证期及售后服务

1. 质量保证期：由中标供应商从验收合格之日起提供1年免费质保,质保期内提供主要零配件免费更换。

### 2. 质保期内服务要求

产品的售后服务及故障处理要求：有专业的维护部门与维护队伍提供告警管理和故障处理，并提供售后服务及故障（损坏）处理程序（包括：流程、处理时间、负责人及电话、质量监管及处罚条款等），服务要求首问负责制，所有服务请求必须在规定的时间内响应；提供咨询、受理、申告、监管、技术支持等服务，统一标准的服务规范，并与用户签订服务质量保障协议。

2.1中标供应商安装的任何零配件或耗材，必须是其原厂家生产的或是经其认可的。所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非买方提供书面许可，不可使用其他（非新的）配件。

2.2质量保证期内，中标供应商有责任在保证期内提供以下形式的技术支持服务及服务措施：

2.3中标供应商提供的货物符合国家相关规范要求且技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常、配置合理。能全面满足采购人提出的技术要求，具有良好的外观，适合安装场所的使用，确保达到最佳运行状态。

2.4质保期内，同一主要部件出现质量问题经两次维修后仍无法使用，可以更换同规格、同型号的产品。若设备停用10天以上，采购人将一次性从中标供应商质保金内扣除2万元（中标人质保金不足2万的，为中标人向采购人缴纳的剩余质保金）。

2.5自安装、调试正常运行并验收合格之日起30天内，如出现重大质量问题，可以选择退货。30天至60天内，如重大质量问题，可以选择换货。退、换货产生的运输等一系列费用由中标供应商承担。

2.6在质保期内，对于该设备正常使用过程中出现的质量问题，中标供应商售后服务人员在接到反馈后2小时内响应，安排维修人员到达现场并提出解决方案，一般问题4～8小时处理完成，重大问题48小时处理完成,发生的全部费用由中标供应商承担，若需发回生产厂，中标供应商承担往返费用。如故障不能立即解决或需异地调配零件，请尽量准确预计恢复时间，同时提供较为妥善的过渡方案。因设备本身质量问题所出现的故障，中标供应商将承担全部责任。

2.7中标供应商定期派技术人员到现场走访，给予检查维护。每年应不少于4次，走访人员费用由成交供应商负责。

排除故障的期限不超过2个工作日。否则采购人有权指定第三方维修，产生的维修费用由成交供应商承担。

质保期内定期对设备进行系统检测，全面保养维护。

2.8在质保期内，中标供应商无偿提供人员和技术支持，配合采购人进行技术改进。

2.9公司设有设备维修专线：座机XXXXXXXX，手机XXX-XXXX-XXX，保证在采购人工作时间内保持通讯畅通。

2.10中标供应商服务人员详细记录每次维修、保养、随访等服务内容，服务记录需使用科室人员和设备管理人员共同签字生效，该服务记录将作为退还质保金的依据。

3.质保期外服务要求

质量保证期过后，中标供应商有责任在保证期内提供以下形式的技术支持服务及服务措施：

3.1质保期过后，中标供应商提供有偿终身维护，在接到采购人反馈后的响应和处理时间与质保期相同。

3.2中标供应商将对该设备的维修材料、零配件完全按照成本价格收取费用。若发生故障时，中标供应商按质保期内同样的要求进行维护处理。

3.3对人员的工时费、交通费等只收取成本费用。

3.4中标供应商提供人员和技术支持，配合采购人进行技术改进。

### 付款方式

### 3.1合同签订后，中标供应商向采购人以银行转账方式缴纳合同金额5%的履约保证金，合同生效；

### 3.2中标供应商按采购合同交货完毕，经采购人验收合格后签署项目验收报告；

### 3.3中标供应商向采购人开具全额发票，采购人原则上应在收到发票后以转账方式向中标人支付合同全款，合同金额5%的履约保证金转为质量保证金；

### 3.4如无质量问题以及售后服务问题，质保期到期后，采购人向中标供应商退还合同金额5%的质量保证金。

### 合同付款单位

合同付款单位为：重庆市血液中心。

## 第五篇   询价采购响应文件格式要求

- 报价函

- 报价明细

- 服务条款承诺

- 其它优惠承诺

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权委托书

- 供应商营业执照、代理资质及制造商营业执照复印件等证明文件

参加本项目基本资格条件承诺函

8、参加本项目采购活动基本资格条件承诺函

### 一、报 价 函

重庆市血液中心：

我方收到                         的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价采购的报价。

1、          愿意按照询价通知书中的一切要求提供服务，报价总价为人民币大写：_______________，人民币小写：________________。

2、我方现提交的响应文件为：纸质件壹份。

3、如果我方响应文件被接受，我方将履行响应文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

4、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

5、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

6、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》及合同约定条款承担我方责任。

7、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

8、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

### 二、报价明细

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

3、填写不全或超过投标最高限价或未按规定签字或者盖章的，视为无效投标。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 三、服务条款承诺

（格式自定）

### 四、其它优惠承诺

（格式自定）

### 五、法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在                     （供应商名称）任        （职务名称）职务，是               （供应商名称）的法定代表人。

# 特此证明。

# （供应商全称）

年   月   日

（公章）

（附：上述法定代表人身份证复印件，正反两面均需复印）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

### 六、法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购人名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人（签字或盖章）：          法定代表人（签字或盖章）：

职  务：                                     职  务：

（附：上述被授权人身份证复印件，正反两面均需复印）

供应商公章：

年   月   日

### 七、供应商营业执照、代理资质及制造商营业执照复印件等证明文件

7.1营业执照、税务登记证复印件

7.2售后服务机构、服务能力证明材料（格式自定）

八、参加本项目采购活动基本资格条件承诺函：

基本资格条件承诺函

致（采购人名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（结束）